QUY TRÌNH KIỂM SOÁT

THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ ĐO LƯỜNG

MONITORING AND MEASURING EQUIPMENT CONTROL PROCEDURE

| Thiết Lập | Xem Xét | Phê Duyệt |
| --- | --- | --- |
| Nguyen Tuan Vu | Kim Byoung Kwan | Joung Ui Young |

Lý lịch chỉnh sửa /Revision tracking table:

| Rev. No | Ngày sửa đổi Date of revision | Nội dung sửa đổi Revision contents | Người sửa đổi Revised by |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01/04/2017 | Ban hành | Nguyễn Thị Trường |
| 01 | 01/01/2018 | Sửa đổi nội dung | Nguyễn Thị Trường |
| 02 | 01/06/2019 | Cập nhật nội dung | Khúc Thị Hâu |
| 03 | 02/05/2021 | Cập nhật nội dung xử lý bất thường | Nguyen Tuan Vu |
| 04 | 02/07/2022 | Cập nhật nội dung xác nhận kết quả hiệu chuẩn. | Trần Thị Thanh |
| 05 | 18/07/2022 | Cập nhật nội dung | Nguyen Tuan Vu |

- Mục đích /Purpose:

Nhằm làm cho sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng quy định, tiến hành kiểm soát thiết bị giám sát và đo lường, đảm bảo độ chính xác thiết bị, đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

To make the product conform to the requirements of the specified customer, conduct monitoring and measuring equipment control, ensure equipment accuracy and meet the needs of use.

- Phạm vi /Scope of application:

Áp dụng với tất cả dụng cụ, thiết bị dùng để giám sát, đo lường và thử nghiệm trong công ty.

This procedure is applied to all tools, monitoring, measuring and testing equipment in the company.

- Thuật ngữ /Terminology:

Không có.

None

- Chức trách và quyền hạn /Obligations and rights:

  - Bộ phận Chất lượng phụ trách công việc quản lí như hiệu chỉnh, làm dấu và sửa chữa thiết bị giám sát và đo lường.

The Quality Control Department is responsible for management such as calibration, marking and repair of monitoring and measuring equipment.

  - Bộ phận Chất lượng phụ trách việc theo dõi xử lí độ chênh lệch dụng cụ thiết bị giám sát và đo lường.

The Quality Control Department is responsible for monitoring and handling discrepancies of monitoring and measuring equipment.

  - Bộ phận Sản xuất phụ trách việc sử dụng, quản lí bảo trì sửa chữa theo quy định đối với số thiết bị giám sát và đo lường sử dụng trong quá trình sản xuất.

The Production Department is in charge of using, managing, maintaining and repairing monitoring and measuring equipment used in the production process.

  - Bộ phận Chất lượng phụ trách việc giám sát bộ phận Sản xuất sử dụng chính xác dụng cụ và thiết bị đo lường theo quy định.

The Quality Control Department is responsible for supervising the Production Department to ensure measuring tools and equipment are used exactly in accordance with the regulations.

- Nội dung tiến hành /Contents:

  - Bộ phận thu mua / Purchasing Department:

    - Bộ phận Chất lượng căn cứ vào nhu cầu và đặc điểm của từng bộ phận để lựa chọn cho những bộ phận đó những dụng cụ thiết bị thích hợp.

Quality Control Department selects the appropriate equipment and tools for the Departments based on their specific needs and characteristics.

    - Bộ phận Chất lượng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thu mua theo nhu cầu, sau khi Giám đốc Chất lượng xác nhận báo cáo Tổng giám đốc phê chuẩn, thực hiện theo “Quy trình kiểm soát thiết bị giám sát và đo lường”.

The Quality Control Department is responsible for making the procurement plan as needed, after the Quality Director confirms and reports to the General Director for approval, following the “Monitoring and measuring equipment control procedure”.

    - Sau khi mua dụng cụ thiết bị về, bộ phận Chất lượng chịu trách nhiệm thu thập tất cả những giấy tờ văn bản đi kèm như: Hướng dẫn sử dụng, Phiếu đóng gói, Giấy chứng nhận đạt yêu cầu và giấy tờ liên quan khác, lập “Hồ sơ quản lí thiết bị máy móc” và “Thẻ lí lịch thiết bị, máy móc”. Phải quy định chi tiết và ghi chép đầy đủ các thông tin như tên, quy cách, dòng, phân cấp độ chính xác, mã số, ngày tháng mua về, nhà sản xuất, nơi đặt để, bộ phận sử dụng cũng như ngày tháng giám định hoặc ngày tháng hiệu chỉnh.

After purchasing equipment and tools, the Quality Control Department is responsible for collecting all accompanying documents such as: Instructions for use, Packing List, Certificate of conformity and other related documents, making “Machinery and equipment management records” and “equipment and machinery card records”. It must specify in detail and record all information such as name, specifications, lines, accuracy grade, code, date of purchase, manufacturer, place of storage, Using Department as well as date of inspection or date of calibration.

  - Nghiệm thu, kiểm định hoặc hiệu chỉnh /Acceptance, testing and calibration:

    - Bộ phận Chất lượng chịu trách nhiệm nghiệm thu số dụng cụ thiết bị sau khi mua về, đạt yêu cầu mới đưa vào sử dụng.

    - Bộ phận Chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra & hiệu chuẩn định kì dụng cụ thiết bị đo lường. Với thiết bị đo lường thì tiến hành hiệu chuẩn ngoài & chỉ sử dụng đơn vị có ISO 17025.  Còn với các Jig kiểm tra thì tiến hành tự kiểm tra độ mài mòn dựa theo tiêu chuẩn.

品質部門は、測定器の定期的な検査と校正を担当しています。測定器に対して外機関で校正します。ISO17025を持っている機関のみを使用しています。検査治具に対して基準に沿って摩耗を自社で検査しています。

    - Sau khi kiểm tra hoặc hiệu chuẩn đạt yêu cầu, tiến hành kiểm tra lại kết quả hiệu chuẩn và dán tem cho thiết bị  đạt yêu cầu. Nội dung của nhãn này phải có: trạng thái, tên dụng cụ đo lường, hạn sử dụng. Cập nhật vào danh sách quản lý thiết bị. Hàng tuần tiến hành kiếm tra danh sách để lên danh sách các thiết bị cần hiệu chuẩn. Nếu thời hạn hiệu chuẩn còn dưới 30 ngày thì tiến hành lên danh sách & gửi thông báo đến đơn vị hiệu chuẩn ngoài.

満足のいく検査または校正の後、校正の結果を再確認し、設備にに満足のいくものとしてラベルを貼りだします。このラベルの内容には、状態、測定器の名前、有効期限が含まれている必要があります。設備管理の台帳に更新しています。リストを毎週チェックして、校正が必要な設備のリストを作成します。校正期間が30日未満の場合は、リストを作成し、外部校正機関に通知を送信しています。

    - Đối với thiết bị dụng cụ đo lường phi tiêu chuẩn, trong nước không thể kiểm định hoặc hiệu chuẩn thì công ty nên quy định văn bản hình thành phương pháp kiểm định và hiệu chuẩn (như so sánh).

For non-standard measuring instruments and equipment, which cannot be tested or calibrated in the country, the company should prepare the written instructions for testing and calibration methods (such as comparison).

    - Tiêu chuẩn hiệu chỉnh thiết bị đo lường thường dùng:

一般的に使用される測定機器の校正基準:

| Phân biệt /Classification |  | Chu kì hiệu chỉnh /Calibration cycle | Tính chất / Feature | Chú thích /Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết bị đo lường |  | 1 năm | Hiệu chỉnh ngoài | Các loại thiết bị đo như: Máy CMM, 2D, phân tích thành phần, XRF,thước cặp, thước đo chiều cao, đồng hồ so, máy đo màu, máy đo nồng độ bụi, máy đo nhiệt độ, máy đo độ dày màng sơn,thước đo độ dày, pin gauge, máy đo độ nhám, máy đo biên dạng…. |
| 測定器 |  | 1年間 | 外部機関での校正 | 測定器の種類：CMM,２D、成分分析、XRF、ノギス、Hight gauge、ダイヤルゲージ、色測定器、粉塵濃度計、温度計、塗装膜厚計、厚さ計、ピンゲージ、粗さ計、プロフィール測定器… |
| Dụng cụ đo lường (Jig) | Loại khó bị ăn mòn | 3tháng | Hiệu chỉnh trong | Bao gồm các loại dụng cụ đo độ phẳng các loại Jig, khối chỉnh |
|  | Hard –to- corrode | 3 months | Internal calibration | Various types of flatness measuring tools, Jigs |
|  | Loại dễ bị ăn mòn | 1 tháng | Hiệu chỉnh trong | Các loại dụng cụ dễ bị ăn mòn (jig), bao gồm: độ dày trượt, độ rộng, độ dày, độ rộng các hốc,tap zen |
| 測定器（治具） | 腐食しやすいタイプ | 1か月 | 内部校正 | 腐食しやすい治具は厚さ計、お幅計、穴のお幅計、ネジタップ計 |

  - Cấp phát, sử dụng, vận chuyển, duy tu và đặt để:

Distribution, use, transport, maintenance and location:

    - Bộ phận Chất lượng chịu trách nhiệm cấp phát dụng cụ thiết bị đo lường, bộ phận sử dụng phải điền thông tin vào “Sổ nhận, mượn dụng cụ thiết bị đo lường” làm thủ tục tiếp nhận sử dụng, sau khi phê chuẩn mới được nhận dùng.

品質部門は、測定器の配布を担当しています。使用部門は“測定器借りる台帳”に情報を記入すること。使用させる許可の手続きを作って、承認後のみ使用できます。

    - Trong quá trình sử dụng thiết bị, người sử dụng phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng hoặc hướng dẫn thao tác.

設備を使用しているとき、使用者は使用指示書または作業指示書を守ること。

    - Trước khi sử dụng phải kiểm tra trạng thái thiết bị có bình thường không & còn đang trong thời gian hiệu chỉnh.

使用する前に、設備の状況が正常であり、校正期間内にあるかどうかを確認する必要があります。.

    - Người sử dụng trong quá trình vận chuyển, duy tu và đặt để thiết bị phải tuân thủ yêu cầu trong hướng dẫn sử dụng, tránh làm hỏng hóc.

設備を移動またはメンテナンスする時、使用者は故障しないように使用指示書を守ること。

    - Nghiêm cấm sử dung đối với những thiết bị chưa được dán tem hiệu chuẩn. Những thiết bị trong một thời gian dài không sử dụng thì phải bịt kín bảo vệ, và dán nhãn “ngừng sử dụng”, khi bóc lớp bảo vệ ra phải kiểm tra lại.

長期間使用されていない設備は、密封し、「使用を中止する」というラベルを付ける必要があります。保護層を取り除くときは、再検査する必要があります。

    - Khi phát hiện thiết bị đo hoặc Jig kiểm tra bất thường hoặc NG hiệu chuẩn thì tiến hành ngừng sử dụng & báo cáo xử lý theo quy trình xử lý bất thường của thiết bị.

異常または校正不良の検査治具或いは測定器を発見した時使用を中止し、測定器の異常処置の手順に従って報告しています。

    - Bộ phận Chất lượng tiến hành tập huấn cho người sử dụng dụng cụ, thiết bị. Đối với những dụng cụ, thiết bị đo lường tự chế, phải được bộ phận chất lượng phê chuẩn, đánh số, dán dãn đạt tiêu chuẩn thích hợp. Thực hiện theo quy định liên quan theo điều 5.2, bộ phận Chất lượng lập hồ sơ, xây dựng quy trình kiểm tra , hiệu chuẩn, tiến hành kiểm tra định kì tính hiệu quả của số dụng cụ này.

  - Duy tu, báo hủy

Bộ phận Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức công việc duy tu dụng cụ, thiết bị, số dụng cụ, thiết bị không thể duy tu thì báo với Giám đốc Chất lượng để xác nhận, và tiến hành hủy sau khi được Tổng giám đốc phê chuẩn và ghi chép vào “Hồ sơ quản lí thiết bị đo lường”. Chưa được Giám đốc Chất lượng phê duyệt thì không được bất cứ 1 cá nhân nào tự ý tháo dỡ dụng cụ, thiết bị.

- Văn bản liên quan /Related documents:

Danh sách quản lý dụng cụ, thiết bị đo/ List of measuring tools and equipment

Lý lịch dụng cụ, thiết bị đo/ History of measuring tools and equipment

Chứng nhận năng lực công ty kiểm định bên ngoài/ Certificate of competence of the external testing company